## 第一包煎药机
附件1：
第一包 常压两煎煎药包装一体机报价表
品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 规格型号 | 生产企业 | 单价 | 总价 | 备注
常压两煎煎药包装一体机 | 台 | 1 | ▲1、能自动实现常压两煎全过程； 2、能设定时间，有提示音，可实现先煎、后下； 3、有自动搅拌功能； 4、文火、武火可按需自动转换； 5、煎锅体可自动清洗； ▲6、有防干烧功能，当温度过高或无水时，系统停止加热并立即报警； ▲7、3副或更多副不同的药可同时熬制，设置好后，自动煎药包装，无需人工干预； 8、包装时，50-250ml以每1ml为变量范围，无极可调； 9、包装速度≥8袋/分钟。 10、售后服务 （1）免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。 （2）提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 （3）质保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 （4）当设备发生故障，10分钟内响应，24小时内到达现场解决问题。 （5）有成、渝或达州售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养4次，完成仪器性能验证。
说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。
2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。
投标单位（盖章）：
投标单位法人签字：
年 月 日

## 第二包间歇脉冲加压抗栓系统
附件1：
第二包 间歇脉冲加压抗栓系统报价表
品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 规格型号 | 生产企业 | 单价 | 总价 | 备注
间歇脉冲加压抗栓系统 | 台 | 2 | 1、具有间歇脉冲加压抗栓系统功能、空气压力波治疗仪功能、足底泵功能（单独使用足底部位）功能； ▲2、治疗模式具有梯度治疗、标准治疗、组合治疗、高级治疗等多种治疗模式可选，可满足预防血栓、促进淋巴回流、促进血液循环、加强回心血流等不同需求； 3、治疗时间600分钟内可调； 4、具有取消创伤部位不加压治疗功能； 5、具有快速对选择治疗部位是否连接加压气囊自动识别功能； 6、可手动选择20s-70s静脉再充盈时间； 7、充气速度快慢可调； 8、支持手掌、手腕、前臂、上臂、脚掌、腿部（又分为脚踝、小腿、大腿）等部位，左上肢和右上肢可单独选用，左下肢和右下肢可单独选用； ▲9、治疗压力：0mmHg-280mmHg可选； 10、主机可显示当前治疗的肢体、治疗时间、治疗模式等； 11、设备治疗后具有锁屏功能（或能有效防止误操作的功能）； 12、具有过压、欠压、系统低压、系统高压、加压套脱落等报警提示功能； ▲13、具有可充电电池，停电时连续工作≥4小时； 14、配备移动式升降台车，具有附件收纳盒等。 15、售后服务 （1）免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。 （2）提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 （3）质保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 （4）当设备发生故障，10分钟内响应，24小时内到达现场解决问题。 （5）有成、渝或达州售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养4次，完成仪器性能验证。
说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。
2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。
投标单位（盖章）：
投标单位法人签字：
年 月 日