## 第一包
附件1：
第一包 8通道磁共振肩关节专用线圈报价表
品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 规格型号 | 生产企业 | 单价 | 总价 | 备注
8通道磁共振肩关节专用线圈 | 套 | 1 | 1、可与我院磁共振（GE 1.5T）完美兼容； 2、线圈设计类型：相控阵阵列线圈，能对人体肩部进行高分辨成象，可实现常规体检和肿瘤检测或治疗是否成功； 3、线圈通道数：8；工作频率63.86MHz； 4、线圈成像FOV：F/H 150mm；L/R220mm；A/165mm； 5、线圈尺寸和重量：长宽高：525*200*265mm，5.6kg； 6、信噪比＞1000； 7、图像均匀性＞85%； 8、线圈性能：具备并行成像； 9、S/I方向加速因子为2；R/L方向加速因子为2;A/P方向加速因子为2； 10、任意单元间耦合系数＜-15dB；任意单元反射系数＜0.1； 11、能够实现弥散、灌注、DTI、mrs、Bold等功能成像； 12、线圈制作工艺：CNC加工、覆膜、PC、类PC等； 13、前置低噪声放大器增益：30dB；噪声系数＜0.5dB；输入反射系数0.92； 14、配备满足生物兼容性要求的软垫； 15、可获得丰富而详细的信息数据，包括肩关节及其周边部位的复杂结构； 16、肩部及其周边部位的病变的诊断；检测在肩部内的炎性肿胀；发现隐藏在肩部内的细微病变包括癌变、积水等。 17、售后服务 （1）免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。 （2）提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 （3）质保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 （4）当设备发生故障，10分钟内响应，24小时内到达现场解决问题。 （5）有成、渝或达州售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养4次，完成仪器性能验证。
说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。
2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。
投标单位（盖章）：
投标单位法人签字：
年 月 日

## 第二包
附件1：
第二包 空气压缩机报价表
品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 规格型号 | 生产企业 | 单价 | 总价 | 备注
空气压缩机 | 台 | 1 | 1、能满足15台及以上的牙科椅及相关设备工作； 2、一体式V型结构，双组供气独立系统，一组工作有故障，另一组供气系统可继续工作，具有多重电路保护的电器控制器； 3、连续工作，压力开关的启/闭压力设置可调； 4、储气罐内部喷有防腐蚀涂层； 5、噪音（不带减噪箱）≤75DB（A）； 6、具有故障自动报警和日常维护自动提示功能； 7、空压机进气过滤器：≤3µm； 8、膜干燥系统的精滤器：≤3µm； 9、膜干燥系统的凝结滤器：≤35µm； 10、膜干燥系统的除菌过滤器：≤0.01µm。 11、售后服务 （1）免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。 （2）提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 （3）质保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 （4）当设备发生故障，10分钟内响应，24小时内到达现场解决问题。 （5）有成、渝或达州售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养4次，完成仪器性能验证。
说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。
2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。
投标单位（盖章）：
投标单位法人签字：
年 月 日