## 报价表
附件1：
开颅动力系统报价表
包号 | 品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 规格型号 | 生产企业 | 商品代码 | 单价 | 国家医保耗材编码
1 | 主机（含动力手柄） | 套 | 1 | 1、整机为防溅液的封闭设备等级IPX4,脚踏开关属防水的封闭设备等级IPX8； 2、钻头和铣刀的工作扭矩为恒定扭矩； 3、线缆长度≥4m； ★4、配备动力手柄1个，开颅钻手柄 1个，铣刀手柄1个，弯磨钻手柄 1个； 5、动力手柄： 接头为快换接头，可高温高压消毒(含电缆线)； 转速≥60000r/min，工作时最高温度≤50℃； 6、开颅钻手柄 ： 脚踏开关无极调速≤2850rpm，工作扭矩≤1000 mN.m，噪音≤75dB； 手柄空转5分钟后外壳升温≤50℃；具备防挫伤软组织保护功能（自停）； 配备直径9mm、11mm无菌使用颅骨钻头各1个； 7、铣刀手柄： 脚踏开关无极调速:0-60000rpm±5%，最大工作转矩：≤15mN.m，噪音≤75 dB; 手柄空转5分钟后外壳升温≤50℃，装铣刀时径向圆跳动≤0.1mm； 配备无菌使用铣刀片2个； 8、弯磨钻手柄： 角度20°持笔式，可高温高压消毒，与动力手柄使用时有锁定功能，能防止工作时脱落； 工作转速0-60000r/min无极调速，最高转速时空载噪音≤75dB； 手柄空转5分钟后外壳升温≤50℃，装磨钻时径向圆跳动≤0.1mm; 配备直径3mm金刚砂磨头1个，直径3mm西瓜磨头1个； 9、售后服务： (1)、免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。 (2)、提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 (3)、质保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 (4)、当设备发生故障，10分钟内响应，24小时内到达现场解决问题。 (5)、有成、渝或达州售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养4次，完成仪器性能验证。
| 开颅钻手柄(配套主机) | 个 | 1
| 铣刀手柄(配套主机) | 个 | 1
| 磨钻手柄(配套主机) | 个 | 1
| 颅骨钻头，直径9mm（配套耗材） | 支 | 1
| 颅骨钻头，直径11mm（配套耗材） | 支 | 1
| 西瓜磨头，直径3mm（配套耗材） | 支 | 1
| 金刚砂磨头，直径3mm（配套耗材） | 支 | 1
| 铣刀片（配套耗材） | 支 | 2
| 合计 |  |  |  | 0
说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。
2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。
3、相关配套耗材需填写在四川省药械集中采购及医药价格监管平台上的商品代码及国家医保耗材编码。
投标单位（盖章）：
投标单位法人签字：
年 月 日