## 第一包
附件1： |  |  | 显微磨钻耳动力手柄及磨钻头报价表
品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 规格型号 | 生产企业 | 单价 | 总价 | 备注
显微磨钻耳动力手柄 | 把 | 1 | 1、能与我院现有动力系统（西山DK-N-MS）完美兼容； 2、ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒； 3、外形尺寸：外径Ф15mm，角度0°和21°，最高转速≥80000r/min，径向跳动＜0.01mm，切削平稳，适合精细磨钻，尤其是深部狭窄处手术； 4、磨钻手柄与微电机连接具有自动锁定功能，防止旋转，适合精细手术操作； 5、急停时间＜0.2s； 6、配备磨钻头:8支（各种规格型号可选） （1）金刚砂、不锈钢材质，不同头径、角度、长度可选； （2）抗弯抗扭，耐高温尼龙保护鞘，降温隔热。 7、售后服务 （1）免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。 （2）提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 （3）免费维保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，免费维保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 （4）当设备发生故障，10分钟内响应，24小时内到达现场解决问题。 （5）有成、渝或达州售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养4次，完成仪器性能验证。
配套显微磨钻头 | 支 | 8
说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。
2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。
投标单位（盖章）：
投标单位法人签字：
年 月 日

## 第二包
附件1：
第二包 空气压缩机报价表
品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 规格型号 | 生产企业 | 单价 | 总价 | 备注
空气压缩机 | 台 | 1 | 1、能满足15台及以上的牙科椅及相关设备工作； 2、一体式V型结构，双组供气独立系统，一组工作有故障，另一组供气系统可继续工作，具有多重电路保护的电器控制器； 3、连续工作，压力开关的启/闭压力设置可调； 4、储气罐内部喷有防腐蚀涂层； 5、噪音（不带减噪箱）≤75DB（A）； 6、具有故障自动报警和日常维护自动提示功能； 7、空压机进气过滤器：≤3µm； 8、膜干燥系统的精滤器：≤3µm； 9、膜干燥系统的凝结滤器：≤35µm； 10、膜干燥系统的除菌过滤器：≤0.01µm。 11、售后服务 （1）免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。 （2）提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 （3）质保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 （4）当设备发生故障，10分钟内响应，24小时内到达现场解决问题。 （5）有成、渝或达州售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养4次，完成仪器性能验证。
说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。
2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。
投标单位（盖章）：
投标单位法人签字：
年 月 日