## 第一包
附件1： 第一包宫腔镜检查镜系统报价表
设备报价表
品名 | 数量 | 单位 | 产品要求 | 规格型号 |  | 生产企业 | 单价（元） | 总价（元）
宫腔镜检查镜系统 | 1 | 套 | 1、能与我院STORZ（TC200 TC300）成像系统匹配； 2、全高清光学硬镜，30度角，直径2.9mm,长度≥24cm，超广角视野，视野≥85°，一根； 3、连续灌流鞘，规格≤3.7mm，工作长度≥18cm ，带≥5Fr.器械通道和灌流通道与操作鞘配套使用，一根； 4、操作鞘，规格≤4.4mm，工作长度≥16cm，带≥5Fr.器械通道，与连续灌流鞘配套使用，一根。 5、售后服务 （1）免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。 （2）提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 （3）免费维保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，免费维保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 （4）当设备发生故障，10分钟内响应，24小时内到达现场解决问题。 （5）有成、渝或达州售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养4次，完成仪器性能验证。
说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。
2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。
投标单位（盖章）：
法人或授权代表（签字）：
年 月 日

## 第二包
附件1： 第二包宫腔双极电切镜报价表
设备报价表
品名 | 数量 | 单位 | 产品要求 | 规格型号 |  | 生产企业 | 单价（元） | 总价（元）
宫腔双极电切镜 | 1 | 套 | ★1、能与我院STORZ（TC200 TC300）成像系统匹配的全高清光学硬镜一根； ▲2、超广角视野，长度≧30cm，12°4mm； 3、镜面前端耐磨损，镜体采用钛合金等制成，表面抗反光，可高温高压、气熏或浸泡等消毒； 4、电切镜外鞘，包括流入管和流出管，用于持续冲洗和吸引≤26Fr，一把； 5、电切镜内鞘一把，鞘末端倾斜，带绝缘保护； 6、闭孔器一把，与电切镜鞘配套使用； 7、被动式工作手件一把，非工作状态时电极在镜鞘内； 8、连接电切镜高频导线一根； 9、外套管一个，用于消毒和存放电极； 10、双极电切环，大环，壹根，24Fr，一个； 11、双极电切环，小环，壹根，24Fr，一个； 12、抓钳一把，双关节，5Fr，工作长度≥34cm； 13、剪刀一把，钝头，单关节，5Fr，工作长度≥34cm。 14、售后服务 （1）免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。 （2）提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 （3）免费维保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，免费维保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 （4）当设备发生故障，10分钟内响应，24小时内到达现场解决问题。 （5）有成、渝或达州售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养4次，完成仪器性能验证。
说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。
2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。
投标单位（盖章）：
法人或授权代表（签字）：
年 月 日