## 报价表
附件1：
睡眠筛查系统报价表
包号 | 品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 规格型号 | 生产企业 | 单价
1 | 睡眠呼吸监测服务系统 | 套 | 1 | 1、产品需取得国家CFDA医疗器械注册证； 2、主要监测参数：包括但不限于对人体血氧饱和度、心率、体动进行连续测量和数据存储、数据分析； 3、监测方式：可穿戴佩戴方式，无任何异物感，支持离院监测； 4、监测主要技术实现方式：采用红外光谱反射式血氧饱和度测量； 5、睡眠呼吸暂停综合征分析功能：自动分析、自动生成报告； 6、可同时监测多人次，支持人数无限扩展； 7、测量部位：包括但不限于手腕部、手掌、脚踝内侧等； 8、主要参数测量范围：70%≤血氧饱和度≤100%，30bpm≤心率≤240bpm； 9、测量准确度：SPO2≤±3%（70%～100%）（静息状态），心率≤±3%或≤±3bpm取大者（30bpm～180bpm）（静息状态） 10、侦测波长：红外波长-910nm，红光波长-660nm，误差≤2%； 11、配备穿戴式血氧监测仪≥10套； 12、报告生成模式：包括电脑不限于自动生成报告、具备且支持自定义医生意见模板； 13、具备报告管理、设备管理等功能； 14、工作站： （1）计算机1套，含主机、显示器、键盘、鼠标等； （2）预装软件：管理分析软件系统； 15、售后服务： (1)、免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。 (2)、提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 (3)、质保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 (4)、当设备发生故障，10分钟内响应，24小时内到达现场解决问题。 (5)、有成、渝或达州售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养4次，完成仪器性能验证。
| 睡眠监测设备配套配件 | 套 | 1
| 合计 |  |  |  | 0
说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。
2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。
3、不限于以上所列产品，各供应商根据所提供设备情况自行增加必需的配套配件，未报价的视为免费提供，如果既不报价又不承诺免费提供的将取消其中标资格。
投标单位（盖章）：
投标单位法人签字：
年 月 日