## 报价表
附件1：
皮肤镜图像处理工作站
品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 规格型号 | 生产企业 | 价格
皮肤镜图像处理工作站 | 套 | 1 | 1、图像采集方法：非偏振光法、偏振光法和浸润法，三种方法一体式镜头采集，不需更换镜头； 2、镜头放大原理：光学显微放大； 3、镜头倍率：光学20X； 4、倍率误差≤±1.5%（提供检测报告证明）； 5、偏振度：偏振度满足80%-100%，偏振角度0-90度可调节，并可标识记录偏振角度； 6、图像传感器像素：1/2″Color CMOS；图像采集分辨率≥2048*1536（提供技术检测报告证明）； 7、成像均匀度≥90%（提供技术检测报告证明）； 8、图像中心偏差≤2mm（提供技术检测报告证明）； 9、对焦方式：手动模式，适应同一皮损不同平面均可调节； 10、镜头拍摄口径≥20mm（提供证明材料）； 11、大体皮肤图像拍照：尼康或佳能单反相机拍摄皮肤大体图，有线或无线传输图像，自动分类管理，不需人工分类； 12、防交叉感染：采用与镜头一体式硬质材料物理隔离，透光率≥90%（提供检测报告证明）； 13、图像采集方式：实时采集，方式≥3种，支持脚踏采集、系统软件采集、采集器手柄采集等； 14、患者档案字段及查询统计包含“姓名、年龄、籍贯、职业、ID号、检查号、病历号、科别、临床诊断、首诊医生、复诊医生、报告日期、观察分析、图像诊断、建议、费用、关键词”等字段，同时可按任意字段单独、组合检索。可直接在字段前端勾选激活检索条件，同时显示查询数量； 15、图像处理方法≥7种，包含“对称、镜像、反色、浮雕、对比度、标定、文字标注”等； 16、测量工具≥6种，直线、曲线、角度、面积、矩形、多边形等； 17、报告输出：支持2种以上介质报告输出，可兼容外部来源图片输出，每份报告可合并输出图片≥8张； 18、分析方法：≥9种，提供用于研究的“模式法、ABCD法、ABC法、CASH法、七分法、Menzies法、三分法、LAB测量法、密度分析法”等； 19、内置皮肤病图谱（皮肤肿瘤疾病包含皮肤镜、皮肤病理、皮肤B超图谱），支持自主导入与资料编辑图谱资料； 20、配置专用台车，支持一键升降操作； 21、产品注册证包含“皮肤镜”关键词，项目开展合理合规。 22、售后服务： (1)、免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。 (2)、提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 (3)、质保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 (4)、当设备发生故障，10分钟内响应，24小时内到达现场解决问题。 (5)、有成、渝或达州售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养4次，完成仪器性能验证。
说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。
2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。
投标单位（盖章）：
投标单位法人签字：
年 月 日