大竹县人民医院医学检验科微量元素检测仪及配套试剂耗材院内自主采购项目采购需求

- 项目概述

本项目采购微量元素检测仪一套，用于体外测量人全血和血清中的微量元素含量，为临床诊断、疾病预防及健康评估提供准确的检测数据支持。该项目配套试剂耗材应与仪器型号相匹配。

- 二、采购内容及技术要求（此节内容供应商在技术、服务及其他要求应答表中响应）

采购包一：

采购包一预算金额:227997.50元

采购包一最高限价:227997.50元，其中设备最高限价78800元，配套试剂耗材最高限价149197.50元。

| 项目内容 | 技术参数和配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 微量元素检测仪 |  |
| 设备数量 | 1套 |  |
| 用途 | 用于检测人体内微量元素的含量。 |  |
| 技术参数 | ▲1.方法学：原子吸收光谱法； - ▲2.检测样本种类及用量：全血≤40微升、血清≤300微升、乳汁≤150微升，尿液≤150微升； 3.主机通道数：≥五通道； - ▲4.复合元素灯≥3个； 5.进样方式；一次进样可以同时测量铜、锌、钙、镁、铁五种元素含量； - ▲6.安全措施：乙炔流量控制、火焰监测功能、乙炔防回火器、电磁阀断电和空气压力不足自动切断装置、燃烧器防爆装置； 7.测量结果可自动整理计算、贮存、打印； 8.基线稳定性：每30min内铜、锌，钙、镁、铁各线的基线稳定性≤0.005Abs； - 9.精密度：对铜、锌、钙、镁、铁的精密度≤1.0%； - ▲10.点火方式：自动点火； - ▲11.可提供与仪器配套使用的全套试剂（包括检测试剂、校准品、质控品），并取得医疗器械注册认证（二类）； - ★12.主机使用期限≥8年。 | 供应商须在响应文件中单独提供设备配置清单（配置清单格式参见第九章附件13），采购人将以此为依据进行验收。 |
| 配套耗材 | - ★本表供应商必须如实响应 - 配套试剂：微量元素检测仪配套试剂耗材目录清单 序号; 项目名称; 单价（人次/人份）; 年测试量（人次）; 年测试金额; 备注. - 1; - ...; - 5000. - 2; - ...; - 5000. - 挂网产品不得高于“四川医保公共服务药品和医用耗材招采管理系统平台”上的，上月末全省医疗机构采购加权平均价、四川省最高参考价、联动参考价、采购人发生实际采购交易以来的最低采购价（如有）中的任一价格 | 1、项目名称报价公司根据检测需要自行填写所需试剂耗材及质控品等，不填报者视为检测项目不需要或免费产品；2、报价公司需报单次检测耗材和试剂价格，并计算年测试金额；3、如果检测需要而未报相关试剂、耗材或在实际使用测试中试剂、耗材高于报价的，将取消中标资格。 |
| ★配置清单 | - 微量元素检测仪主机1台； - 微量元素检测仪软件1套； - 空压机1台； |  |

- 三、★服务要求（此节内容供应商在技术、服务及其他要求应答表中响应）

1、供应商负责设备安装、调试，并提供1个月试运行期。试运行期届满，无任何质量问题供应商方可申请最终验收。其费用包含在项目报价内。

2、供应商提供设备操作（使用）培训。保证操作（使用）人员能熟练操作（使用），并对该设备能进行日常维护，如未达到，医院有权延后支付合同所约定款项。其费用包含在项目报价内。

3、质保期内，每年提供≥4次维护保养，并出具维护保养报告。其费用包含在项目报价内。

4、售后服务响应时间：供应商应在接到售后服务通知或故障电话 12 小时内响应，48小时内到场维修。

5、供应商所提供的产品必须证照齐全、有效，所有资质材料复印件必须加盖供应商鲜章。同时供应商应关注所提供证件有效期，保证在有效期结束前一个月内及时更换证件，否则应承担相应法律责任。

- 四、★商务要求（此节内容供应商在商务要求应答表中响应）

（一）合同履约期限

本项目设备合同履约期限为双方签字盖章生效之日起30日内，质保期满后合同自然终止。配套试剂耗材履约周期为三年：采一签三，合同金额使用完毕或合同履行期限届满，合同自然终止。

（二）项目履行地点：四川省大竹县白塔街道青年路99号：大竹县人民医院医学检验科（外科医技大楼4楼）。货物交付采购人之前，货物的损毁、灭失风险由供应商承担。

（三）付款方式

（1）设备付款：双方签订正式合同后设备安装调试完成、交付使用、验收合格、开具正式票据后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的90%；质保期满后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的10%；

- （2）试剂耗材付款：双方签订正式合同，供应商以采购人实际需求提供合格产品，分批供货，双方据实结算，结算金额=实际用量×单价（按挂网试剂或耗材以成交单价、上月末全省医疗机构采购加权平均价、四川省最高参考价和联动参考价之价格低者执行并进行结算；非挂网试剂或耗材按合同单价执行并进行结算）。且采购人在供应商所供产品验收合格（产品无任何质量问题、证照及发票等手续齐全）使用后，按医院相关财务制度支付货款。

- （四）验收交付方式和标准

1、货物验收交付标准

（1）设备验收交付标准：按国家相关法律法规、行业标准、技术规范；招标文件相关技术、服务要求、中标供应商投标文件相关响应内容；中标产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书、医疗器械注册证或备案凭证等技术资料(如涉及)；如验收时双方对技术指标、质量要求等约定标准有相互抵触或异议的事项,双方须按照国家相关规定及招标文件相关技术、服务要求、中标供应商响应文件相关响应内容中质量要求和技术指标较严格的原则确定该事项的标准并进行验收。

（2）试剂耗材验收交付标准：验货时严格执行相关规定，有货物资质证照、随货同行清单、发票、批次检验报告等文件。进口产品还需报关单和检验检疫合格报告；随货同行清单要注明产品名称、规格、型号、商品代码、数量、单价、金额、生产企业、产品注册证号、批次、有效期、国家医保医用耗材编码及产品流水码等信息，并加盖供应商鲜章。需冷链管理的医疗器械，验收人员应核查运输过程中的温度记录，确保产品在运输过程中未出现温度异常，货到后，应立即转移至医院指定的冷藏设备中保存，并在冷链交接记录单上注明保存条件及接收温度。

2、验收交付方法：（1）供应商按合同约定时间将货物交到采购人指定地点，并完成安装调试培训，验收合格后交付使用(如由于采购人的原因造成延迟交付的，时间顺延)。（2）项目验收由采购人组织，按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）、《政府采购需求管理办法》财库〔2021〕22号以及国家相关规定进行验收。

（五）货物包装、运输要求

1、中标人所出售的全部货物均应满足远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损运抵指定地点，符合环保和国家强制要求。

2、供货产品包装标识清楚，符合《医疗器械说明书和标签管理规定》要求，特别是进口产品一定要有中文标识。中文标识至少应包括：产品名称、型号、规格、有效期、医疗器械注册证编号或者备案凭证编号、注册人（代理人）或者生产企业的名称、住所、生产地址、联系方式及生产许可证编号等。

3、对运输、存储条件有特殊要求的货物（如冷链管理医疗器械等）需按照说明书和标签标示要求进行运输与贮存，并做好相关记录。需单独包装、且应在外包装显著位置说明运输及存储条件，以便医院收货后能按要求保存或迅速移交科室存放，否则由此造成的一切损失由乙方承担。冷链管理医疗器械根据《医疗器械冷链（运输、贮存）管理指南》（2016第154号）的相关要求执行。

4、设备每一个包装箱内应附详细装箱清单。耗材试剂每次送货应附随货同行清单，清单按合同要求制作。

5、本项目涉及商品包装和快递包装的，除另有要求外，中标人所出售的货物包装应当参照财政部办公厅、生态环境部办公厅及国家邮政局办公室联合发布的《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》等要求执行。

6、运输费、装卸费由中标人承担。

（六）质量保修范围和保修期

1、设备质保期为最终验收合格后≥壹年。质保期内货物质量出现问题，成交供应商应负责包修、包换、包退，费用由成交供应商负担。如需更换零配件，供应商应保证所更换的零配件与原设备相同规格和品质且是全新的零配件。质保期内如货物经供应商两次维修仍不能达到合同约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。

2、设备质保期后，供应商承诺提供终身售后服务和硬件支持下的软件升级，维修仅收取零配件费用，不收上门费、服务费及差旅费等其他费用，具体运维服务费用由供方和需方协商解决。

3、在正常使用过程中，如存在试剂耗材质量问题，供应商须在价格不变的情况下无条件更换符合采购人使用要求质量更好的产品供采购人使用。如因产品质量问题导致医疗纠纷或事故，供应商必须承担全部民事赔偿、行政及刑事法律责任。

（七）违约责任与解决争议的方法

1、违约责任：供应商必须严格按照国家相关法律法规和本采购文件要求及供应商提交的响应文件约定履行合同，按时全面履行本项目的各项义务，供应商不履行本项目义务或瑕疵履行本项目义务或延迟履行本项目义务或履行合同义务不符合合同约定的，则供应商违约。

根据《中华人民共和国民法典》合同编的法律规定，采购人有权解除合同，并要求供应商承担相应违约责任并支付相应金额的违约金。采购人有权直接从供应商的合同货款中扣除违约金，供应商因违约行为偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金全额赔偿采购人损失。

有下列情形之一行为视为供应商违约，采购人有权按照以下条款要求供应商承担违约金及违约责任：

- （1）项目履行期限内，供应商明确表示或者以自己的行为表明不履行本项目合同的主要义务，则供应商违约，供应商应向采购人缴纳合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。

- （2）供应商提供的货物或服务根本违约（例如提供假冒伪劣产品或以次充好），致使合同的目的不能实现的，供应商应向采购人缴纳合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。

- （3）供应商延迟履约，即供应商应向采购人提供的货物及服务未按合同约定时间达成的，供应商每有一次违约行为，供应商应向采购人支付违约金2000元，同时供应商经采购人催告后应继续按合同约定履行合同。合同履行期内3次延迟履约，则供应商应向采购人缴纳合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。

（4）供应商所供的货物或服务瑕疵违约，与采购文件要求或采购人采购需求不符的，供应商应承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。同时供应商每有一次违约行为，供应商应向采购人支付违约金2000元，合同履行期内供应商出现3次本款所列违约行为，供应商应向采购人支付合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。经采购人同意后，供应商更正瑕疵违约行为后，可以继续按合同约定履行合同。

2、合同履行过程中因供应商及员工原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由供应商自行负责承担，其责任与采购人无关。如因供应商及其工作人员在项目实施过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因或货物问题给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失或人身伤害、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。

3、解决争议：（1）在执行合同中发生的或与合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在15天内不能达成协议时，应提交采购人所在地人民法院诉讼解决。（2）诉讼裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。（3）除另有裁决外，诉讼费应由败诉方负担。（4）在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。

4、其他条款按合同约定执行。

- 五、★其他要求（此节内容供应商在技术、服务及其他要求应答表中响应）

1、本章的带“★”内容为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离。

2、本章内容中有明确的证明材料要求的应提供对应证明材料，否则视为负偏离。