大竹县人民医院
钬激光治疗机医疗设备采购项目采购需求

（注：1、本章带“★”的要求为实质性要求，本项目规定本章的技术、服务及其他要求允许变动，在谈判过程中，评审委员会根据项目实际需要制定谈判内容，在获得采购人确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。评审委员会对本项目作出的实质性变动是响应文件的有效组成部分，评审委员会应及时以书面形式通知参加谈判的供应商提交《允许变动的技术、服务及其他要求补充应答表》，评审委员会未经采购人确认的变动内容无效，以本章原文为准。2、本章内容中有明确的证明材料要求的应提供对应证明材料，否则无效化处理。）
一、★项目标的 （此节内容供应商在技术、服务及其他要求应答表中响应）
      
	包号
	标的名称
	数量
(计量单位)
	预算金额
（元）
	最高限价
（元）

	1
	钬激光治疗机
	1（台）
	295000
	290000


[bookmark: _GoBack]二、采购内容及技术要求（此节内容供应商在技术、服务及其他要求应答表中响应）
	项目内容
	技术参数和配置要求
	备注

	用途
	通过软镜/硬镜处理全尿路结石等。
	请按注册证适用范围填写

	技术参数
	1、激光类型：Ho（钬激光）；
2、激光器工作方式：脉冲；
3、工作激光输出波长：2100nm；
4、最低频率≤5HZ，最高频率≥40HZ；
★5、最大平均输出功率≥60瓦；
6、单脉冲输出能量≥4焦耳；
7、脚踏控制设备和控制系统；
8、指示光：绿色或红色，强弱可调；
▲9、激光输出功率不稳定度≤±8%；
▲10、激光输出功率复现性≤±8%；
▲11、冷却系统：内置循环水冷系统；
▲12、微机控制系统，对整机监控，具有安全防护系统；
13、具有精确的能量反馈闭环控制模式； 
14、具有备用激光系统、备用电源，为不间断激光输出提供有效保障；
15、开机即用，无需等待，有开机自检系统和应急流程；
▲16、有多种规格激光光纤可选（激光光纤含一次性使用无菌光纤和重复使用光纤等，所有光纤均需与设备主机完美兼容）；
★17、设备使用年限≥8年。
	请逐条据实响应，不得简单复制粘贴采购文件要求作为应答内容。如设备使用期限≥×年或质保期≥×年等要求，应明确应答具体年数。

	★配置清单
（至少应包含）
	主机1台；
原厂专用激光光纤2根（非一次性使用）：200μm和600μm（±50μm）各1根；
与之对应的专用光纤剥线钳1套；
切割笔1支；
脚踏开关1套；
激光防护眼镜1副。
	供应商须在响应文件中单独提供设备配置清单（配置清单格式参见第九章附件11），采购人将以此为依据进行验收。


三、★服务要求（此节内容供应商在技术、服务及其他要求应答表中响应）
1、供应商负责设备安装、调试，并提供1个月试运行期。试运行期届满，无任何质量问题供应商方可申请最终验收。其费用包含在项目报价内。
2、供应商提供设备操作（使用）培训。保证操作（使用）人员能熟练操作（使用），并对该设备能进行日常维护，如未达到，医院有权延后支付合同所约定款项。其费用包含在项目报价内。
3、质保期内，每年提供≥4次维护保养，并出具维护保养报告。其费用包含在项目报价内。
4、售后服务响应时间：供应商应在接到售后服务通知或故障电话 12 小时内响应，48小时内到场维修。
四、★商务要求（此节内容供应商在商务要求应答表中响应）
（一）合同履约期限
本项目设备合同履约期限为双方签字盖章生效之日起30日内，质保期满后合同自然终止。
（二）项目履行地点：四川省大竹县白塔街道青年路99号；大竹县人民医院外科大楼5楼麻醉科。货物交付采购人之前，货物的损毁、灭失风险由供应商承担。
（三）付款方式
（1）双方签订正式合同后设备安装调试完成、交付使用、验收合格、开具正式票据后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的90%；
（2）质保期满后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的10%。
（四）验收交付方式和标准
1、货物验收交付标准
按国家相关法律法规、行业标准、技术规范；招标文件相关技术、服务要求、中标供应商投标文件相关响应内容；中标产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书、医疗器械注册证或备案凭证等技术资料(如涉及)；如验收时双方对技术指标、质量要求等约定标准有相互抵触或异议的事项,双方须按照国家相关规定及招标文件相关技术、服务要求、中标供应商响应文件相关响应内容中质量要求和技术指标较严格的原则确定该事项的标准并进行验收。
2、验收交付方法：（1）供应商按合同约定时间将货物交到采购人指定地点，并完成安装调试培训，验收合格后交付使用(如由于采购人的原因造成延迟交付的，时间顺延)。（2）项目验收由采购人组织，按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）、《政府采购需求管理办法》财库〔2021〕22号以及国家相关规定进行验收。
（五）货物包装、运输要求
1、中标人所出售的全部货物均应满足远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损运抵指定地点，符合环保和国家强制要求。
2、供货产品包装标识清楚，符合《医疗器械说明书和标签管理规定》要求，特别是进口产品一定要有中文标识。中文标识至少应包括：产品名称、型号、规格、有效期、医疗器械注册证编号或者备案凭证编号、注册人（代理人）或者生产企业的名称、住所、生产地址、联系方式及生产许可证编号等。
3、设备每一个包装箱内应附详细装箱清单。
4、本项目涉及商品包装和快递包装的，除另有要求外，中标人所出售的货物包装应当参照财政部办公厅、生态环境部办公厅及国家邮政局办公室联合发布的《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》等要求执行。
5、运输费、装卸费由中标人承担。
（六）质量保修范围和保修期
1、质保期为最终验收合格后≥三年。质保期内货物质量出现问题，成交供应商应负责包修、包换、包退，费用由成交供应商负担。如需更换零配件，供应商应保证所更换的零配件与原设备相同规格和品质且是全新的零配件。质保期内如货物经供应商两次维修仍不能达到合同约定的质量标准，视作供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究供应商的违约责任。
2、质保期后，供应商承诺提供终身售后服务和硬件支持下的软件升级，维修仅收取零配件费用，不收上门费、服务费及差旅费等其他费用，具体运维服务费用由供方和需方协商解决。
（七）违约责任与解决争议的方法
1、违约责任：供应商必须严格按照国家相关法律法规和本采购文件要求及供应商提交的响应文件约定履行合同，按时全面履行本项目的各项义务，供应商不履行本项目义务或瑕疵履行本项目义务或延迟履行本项目义务或履行合同义务不符合合同约定的，则供应商违约。
根据《中华人民共和国民法典》合同编的法律规定，采购人有权解除合同，并要求供应商承担相应违约责任并支付相应金额的违约金。采购人有权直接从供应商的合同货款中扣除违约金，供应商因违约行为偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金全额赔偿采购人损失。
有下列情形之一行为视为供应商违约，采购人有权按照以下条款要求供应商承担违约金及违约责任：
（1）项目履行期限内，供应商明确表示或者以自己的行为表明不履行本项目合同的主要义务，则供应商违约，供应商应向采购人缴纳合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。
（2）供应商提供的货物或服务根本违约（例如提供假冒伪劣产品或以次充好），致使合同的目的不能实现的，供应商应向采购人缴纳合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。
（3）供应商延迟履约，即供应商应向采购人提供的货物及服务未按合同约定时间达成的，供应商每有一次违约行为，供应商应向采购人支付违约金2000元，同时供应商经采购人催告后应继续按合同约定履行合同。合同履行期内3次延迟履约，则供应商应向采购人缴纳合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。
（4）供应商所供的货物或服务瑕疵违约，与采购文件要求或采购人采购需求不符的，供应商应承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。同时供应商每有一次违约行为，供应商应向采购人支付违约金2000元，合同履行期内供应商出现3次本款所列违约行为，供应商应向采购人支付合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。经采购人同意后，供应商更正瑕疵违约行为后，可以继续按合同约定履行合同。
2、合同履行过程中因供应商及员工原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由供应商自行负责承担，其责任与采购人无关。如因供应商及其工作人员在项目实施过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因或货物问题给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失或人身伤害、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。
3、解决争议：（1）在执行合同中发生的或与合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在15天内不能达成协议时，应提交采购人所在地人民法院诉讼解决。（2）诉讼裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。（3）除另有裁决外，诉讼费应由败诉方负担。（4）在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。
4、其他条款按合同约定执行。
五、★其他要求（此节内容供应商在技术、服务及其他要求应答表中响应）
1、本章的带“★”内容为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离。
2、供应商需提供厂家彩页或白皮书或检测报告复印件或重要功能截图等佐证材料（具体技术参数中有明确的证明材料要求的以具体技术参数中的要求为准），如无佐证材料的，视为负偏离。
